## Page_garde
|  | Titre | MISE EN SERVICE ET CONTROLE QUALITE DES SYSTEMES D’ARCHIVAGE, DE TRANSMISSION ET D’ANALYSE DES INDICATEURS DOSIMETRIQUES
|  | Rapport S.F.P.M. n° | XX
|  | Version du document | v1.0 du 11/12/2024
AUTEURS DU GROUPE DE TRAVAIL
Yassine BENHDECH (coordinateur), Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois, Bertrange
Djamel DABLI (coordinateur), CHU de Nîmes
Rui GUERRA, GHRMSA (GHR Mulhouse Sud Alsace)
Bouchra HABIB GERYES, Hôpital Necker Enfants Malades, APHP, Paris
Marie-Ange JASSIN, CHU de Toulouse
Jacques-Antoine MAISONOBE, Hôpitaux Universitaires Pitié Salpêtrière - Charles Foix, AP-HP, Paris
Aurélie MOUSSIER-LHERM, Hôpital Gustave Roussy, Villejuif
RELECTEURS
Corinne BARRAU, CHU de Nîmes
Didier DEFEZ, Hospices Civils de Lyon
Julia ROUSSEAU, CHU Grenoble Alpes, Grenoble
REFERENT CONSEIL SCIENTIFIQUE
Joel GREFFIER, CHU de Nîmes
Ce rapport est issu d’un travail d’experts basé sur des informations provenant de sources considérées comme fiables. La SFPM ne peut garantir ou endosser une responsabilité sur ces informations ni sur leur application. La SFPM n’approuve aucun produit, fabricant ou fournisseur et rien dans ce rapport ne doit être interprété comme tel.

## Notice d'utilisation
Ce fichier Excel est le fruit de travail du GT-DACS de la SFPM. Il a pour finalité de faciliter l'assurance qualité (AQ) des systèmes DACS.
Il contient plusieurs onglets :
- « Inventaire_parcIM » : onglet pour renseigner l’inventaire du parc d’imagerie connecté ou bien à connecter au DACS.
- « Info_DACS » : onglet destiné à renseigner les informations relatives au DACS comme le fournisseur, l’architecture implémentée, le format de données en sortie…
- « TDM », « PIR», « DX-CR », « MG », « TEMP-TEP» : pour chaque modalité un onglet distinct a été créé. Chacun contient tous les paramètres considérés comme importants par le GT pour effectuer l’AQ. Au début de chaque onglet, des informations générales sont à renseigner. Ensuite, les données numérotées sont classées selon leur priorité (échelle 1,2,3) et regroupées par items. En bas de chaque modalité, une cellule conclusion peut être remplie par le physicien médical. Lors de la réalisation des tests, trois colonnes sont à remplir :
  - « Présent/Rempli » : la donnée en question est-elle remplie dans le fichier communiqué au DACS (Dicom RDSR, MPPS, Dicom Header…) et présente dans celui-ci. Réponses possibles :
    - Oui
    - Non
  - « Validé » : si la donnée est présente dans le DACS, est-elle conforme. Réponses possibles :
    - Conforme
    - Non Conforme
    - Sans Objet si la donnée en question n’est pas présente dans le fichier communiqué au DACS (RDSR, MPPS, Dicom Header…)
  - « Commentaires » : pour indiquer d'éventuelles remarques
- « Scénarios Radio » : dans cet onglet, les scénarios proposés pour l’AQ sont décrits par modalité de radiologie
- « Scénarios MN » : dans cet onglet, les scénarios proposés pour l’AQ sont décrits pour la médecine nucléaire
- « Annexe » : tableau des acronymes de différentes modalités DICOM

## Inventaire_parcIM
Informations relatives au Parc d'imagerie
Type modalité | Numéro | Marque | Modèle | Date installation | N/S | Connecté | Commentaires
Autre (OT) | 1 | XX | XX | 2021-11-11 | 123 | Non
| Nombre |  | 1
TDM : Tomodensitométrie | 1 | XX | XX | 2022-03-01 | 123190 | Oui
| Nombre |  | 1
Pratiques interventionnelles radiuoguidées (RF)
Nombre
Radiologie conventionnelle (DX)
Nombre
MG : Mammographie
Nombre
IO : Radiographie Intra-orale
Nombre
PX : Orthopantomographie | 1 | XX | XX |  |  | Oui
| Nombre |  | 1
PT : Tomographie par émission de positons
Nombre
ST : Tomographie par émission monophotonique
Nombre
OT : Autre
Nombre

## Info_DACS
Informations relatives au DACS
Date
Physicien réalisateur
1-Fournisseur de la solution
2-Nom du logiciel
3-Version du logiciel
4-Date de l’installation
5-Date de dernière mise à jour logiciel
6-Architecture de la solution DACS |  | Client web
Cloud
Annexe complémentaire en local
Autre, précisez :
7-Gestion de patients avec identifiants différents si plusieurs sites connectés au DACS? | Oui
8- Le DACS accepte t-il des données de patient sans identifiant / sans numéro d'examen ? (mode de travail dégradé sans liste de travail) | Oui/Oui
9-Possibilité d'identifier le site si serveur DACS multi-sites? | Oui
10-Le DACS supporte-t-il l’intégration avec le RIS/PACS? | Oui
Si oui, format de données possibles en entrée |  | DICOM
IHE
HL7
CSV
Autre, précisez :
11-L’entrée des données vers le DACS peut se faire |  | Depuis la modalité
Depuis le PACS
Query/Retrieve depuis le RIS/PACS
Query/Retrieve depuis la modalité
Autre, précisez :
12-Format de données en sortie du DACS |  | DICOM
IHE
HL7
CSV
Autre, précisez :
13-Le DACS peut transférer des données vers |  | PACS
RIS
NIS
Autre, précisez :
14-Est-il possible de configurer ses propres alertes de dose? | Oui
Si oui, ces alertes se font |  | Par examen
Par acquisition
Sur le cumul par patient
Par protocole
Par âge/tranche d'âge
Par des alertes mails (notifications)
Par alertes visuelles (pictogrammes, formes qui changent de couleurs)
Autre, précisez :
15-Le moyen de remonter des alertes repose sur |  | Alertes mails (notifications)
Alertes visuelles (pictogrammes, formes qui changent de couleurs)
Autre, précisez :
16-Existe-t-il un moyen de justification des alertes? | Oui
17-Possibilité d’informer l’utilisateur de la perte d’une connexion? | Non
18-Est-il possible d’anonymiser/pseudoanonymiser les données? | Oui
Si oui, précisez |  | A la collecte des données
A l’export des données
19-Dans le cas où une étude est assignée au mauvais patient, est-il possible de la réassigner? | Oui
20-Est-il possible de faire un mapping ? | Oui
Si oui, ce mapping est |  | Manuel
Automatique
21-Des outils d’analyse statistiques sont-ils implémentés directement dans le DACS? | Oui
22-Est-il possible de personnaliser l’affichage du logiciel ? | Oui
23-Est-il possible d’exclure des examens des statistiques ? | Oui
24-Accès à l’historique dosimétrique du patient ? | Oui
Si oui, cet accès se fait |  | A priori
A posteriori
25-Est-il possible de créer différents profils d’utilisateurs ? | Oui
Si oui, ce mapping est |  | Admin
Physicien médical
Consultant
Autre, précisez :
26-Gestion des profils répond-elle aux normes LDAPs ? | Oui
27-Modules de calculs complémentaires ? |  | Calcul dose à l'organe (peau...)
Calcul dose efficace
Calcul SSDE
Autre, précisez :
CONCLUSION ET ACTIONS

## 1-TDM
Assurance qualité DACS
Type modalité |  | CT : Computed Tomography
Date
Physicien réalisateur
1-Informations générales |  | TDM1 |  |  |  | TDM2
1.1-Constructeur/modèle |  | XX
1.2-Version du logiciel d’exploitation du système |  | VA40A
1.3-Date de la première connexion au DACS (ou mise à jour) |  | 2022-11-01
1.4-Le système sera connecté au DACS |  | Depuis la modalité : |  |  |  | Depuis la modalité :
|  |  | Automatique |  |  |  | Automatique
|  |  | Manuel |  |  |  | Manuel
|  | Depuis le PACS : |  |  |  | Depuis le PACS :
|  |  | Q/R depuis le RIS/PACS |  |  |  | Q/R depuis le RIS/PACS
|  |  | Q/R depuis la modalité |  |  |  | Q/R depuis la modalité
1.5-Source de données utilisées |  |  | Header DICOM |  |  |  | Header DICOM
|  |  | DICOM RDSR |  |  |  | DICOM RDSR
|  |  | DICOM MPPS |  |  |  | DICOM MPPS
|  |  | image OCR |  |  |  | Image OCR
|  |  | Autre: |  | Images |  | Autre:
1.6-Classe du DACS |  | Classe 3
1.7-Niveau de ce qui est envoyé au DACS par système |  | Optimal
1.8-Examens fréquemment réalisés (préciser si examens pédiatriques) |  | Adultes, examens des urgences
1.9-Correspondance NB d'examens réalisées : modalité vs DACS |  | OK
1.10-Alerte DACS fonctionnelle conformement au Cahier Des Charges |  | Oui
1.11-Justification fonctionnelle conformement au Cahier Des Charges |  | Oui
1.12-Export détaillé série et export général examen |  | Oui
1.13-Scénarii implémentés |  | 1;2;3;4;5;12
2-Informations liées au patient | Priorité | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires
2.1-Nom patient | 2 | Oui |  | C
2.2-Prénom patient | 2 | Oui |  | C
2.3-Date de naissance | 1 | Oui |  | C
2.4-ID patient | 1 | Oui |  | C
2.5-Sexe | 2 | Oui |  | C
2.6-Poids | 2 | Oui |  | C
2.7-Taille | 2 | Oui |  | C
2.8-IMC (transmis par la modalité) | 2 | Oui |  | C
2.9-Autres informations (patient à risque, grossesse...) | 3 | Oui |  | C
2.10-Diamètre effectif du patient (AAPM 204) | 3 | Oui |  | C
2.11-Diamètre équivalent eau du patient (AAPM 220) | 3 | Oui |  | C
3-Informations relatives au protocole et à l'examen | Priorité | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires
3.1-Date et heure de l’étude | 1 | Oui |  | C
3.2-ID de l'étude | 1 | Oui |  | C
3.3-Numéro d’accès | 1 | Oui |  | C
3.4-Description de la procédure | 1 | Oui |  | C
3.5-Opérateur | 3 | Oui |  | C
3.6-Médecin demandeur | 3 | Oui |  | C
3.7-Médecin réalisateur | 3 | Oui |  | C
4-Informations relatives à la dosimétrie | Priorité | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires
4.1-Nombre de séries (nombre d'irrad.) | 1 | Oui |  | C
4.2-PDL total (mGy.cm) | 1 | Oui |  | C
4.3-PDL total 32 | 2 | Oui |  | C
4.4-PDL total 16 | 2 | Oui |  | C
4.5-Nom du protocole | 1 | Oui |  | C
4.6-Nom de la série Thx IV-, portal…) | 1 | Oui |  | C
4.7-CTDIvol (mGy) de la série | 1 | Oui |  | C
4.8-Type de fantôme (16 ou 32) | 1 | Oui |  | C
4.9-PDL (mGy.cm) de la série | 1 | Oui |  | C
4.10-Région anatomique | 1 | Oui |  | C
4.11-Longueur de scan (mm) | 2 | Oui |  | C
4.12-kVp* | 1 | Oui |  | C
4.13-Type de scan* (axial, helical, free, localizer, stationary) | 1 | Oui |  | C
4.14-Temps par rotation en s | 1 | Oui |  | C
4.15-Courant du tube mA* : minimum | 2 | Non |  | SO
4.16-Courant du tube mA* : moyen | 1 | Oui |  | C
4.17-Courant du tube mA* : maximum | 2 | Oui |  | C
4.18-Charge du tube mAs* : minimale | 2 | Non |  | SO
4.19-Charge du tube mAs* : moyenne | 2 | Oui |  | C
4.20-Charge du tube mAs* : maximale | 2 | Non |  | SO
4.21-Collimation (mm) simple (0,625…) et totale (20, 40) | 1 | Oui |  | C
4.22-Pitch et/ou pas de l'hélice | 1 | Oui |  | C
4.23-Temps d'exposition total par acquisition | 2 | Oui |  | C
4.24-Injection de produit de contraste (oui, non) | 2 | Oui |  | C
4.25-Produit de contraste (type, volume, débit, concentration…) | 2 | Oui |  | C
4.26-Epaisseur de coupe d'acq. ou 1ère reconstr. | 3 | Oui |  | C
4.27-Récupération de(s) paramètre(s) de modulation de l'intensité (Noise Index, IQ Level...) | 3 | Oui |  | C
4.28 -Type de modulation d'intensité (angulaire, XY, selon Z ...) | 2 | Oui |  | C
4.29-Champ de vue d’acquisition (SFOV)* | 3 | Non |  | SO
4.30-Paramètres de l'outil de protection des organes (ODM, Xcare) | 3 | Non |  | SO
4.31-Paramètres propres à l’acquisition spectrale | 3 | Non |  | SO
5-Informations relatives à la reconstruction d'image | Priorité | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires
5.1-Algorithme de reconstruction (exple : ASIRV, ADMIRE, SAFIR, AIDR, Idose, ) | 3 | Non |  | SO
5.2-Niveau de reconstruction itérative (exple : AR50, niveau 3...) | 3 | Oui |  | C
5.3-Filtre de reconstruction image (Soft, Std,...) | 3 | Oui |  | C
5.4-Champ de vue de reconstruction (DFOV)* | 3 | Oui |  | C
5.5-Epaisseur de coupe de reconstruction | 3 | Oui |  | C
6-Données dérivées | Priorité | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires
6.1-Dose efficace (mSv) par série et cumul par examen | 3 | Oui |  | C
6.2-SSDE (mGy) | 3 | Oui |  | C
6.3-Dose aux organes | 3 | Oui |  | C
6.4-Précision du centrage (Delta XY) | 3 | Oui |  | C
6.5-IMC (calculé par le DACS) | 3 | Oui |  | C
7- Autres fonctionnalités | Priorité | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires
7.1- Report de dose dans le compte rendu** | 3 | Non |  | NC
7.2- Connexion HL7 avec RIS : mise à jour données DACS, correction avant examen | 3 | Oui |  | C
7.3- Connexion HL7 avec RIS : mise à jour données DACS, correction après examen | 3 | Oui |  | C
7.4- Classification (mapping type Radlex ou autre) des procédures (manuelle ou automatique) | 3 | Oui |  | C
7.5- Implémentation des facteurs de correction des indicateurs dosimétriques (ex : facteur de calibration du PDL…) | 3 | Oui |  | C
* : En incluant les informations propres aux scanners double énergie ** Vérification à faire par type de modalité C : Conforme NC : Non-conforme SO : Sans objet
CONCLUSIONS ET ACTIONS

## 2-PIR
Assurance qualité DACS
Type modalité |  | Pratiques interventionnelles radiuoguidées (XA)
Date |  | 2023-03-13
Physicien réalisateur
1-Informations générales |  | Appareil 1 |  |  |  | Appareil 2
1.1-Constructeur/modèle |  | XX
1.2-Version du logiciel d’exploitation du système
1.3-Date de la première connexion au DACS (ou mise à jour)
1.4-Le système sera connecté au DACS |  | Depuis la modalité : |  |  |  | Depuis la modalité :
|  |  | Automatique |  |  |  | Automatique
|  |  | Manuel |  |  |  | Manuel
|  | Depuis le PACS : |  |  |  | Depuis le PACS :
|  |  | Q/R depuis le RIS/PACS |  |  |  | Q/R depuis le RIS/PACS
|  |  | Q/R depuis la modalité |  |  |  | Q/R depuis la modalité
1.5-Source de données utilisées |  |  | Header DICOM |  |  |  | Header DICOM
|  |  | DICOM RDSR |  |  |  | DICOM RDSR
|  |  | DICOM MPPS |  |  |  | DICOM MPPS
|  |  | OCR |  |  |  | OCR
|  |  | Autre: |  |  |  | Autre:
1.6-Niveau du DACS |  | Classe 3
1.7-Niveau de ce qui est envoyé au DACS par système |  | Optimal
1.8-Examens fréquemment réalisés (préciser si examens pédiatriques) |  | Pose KT IAH, CHE, Cimentoplastie, Ostéosynthèse, Gastrostomie…
1.9-Correspondance NB d'examens réalisées : modalité vs DACS
1.10-Alerte DACS fonctionnelle |  | oui
1.11-Justification fonctionnelle conformement au Cahier Des Charges |  | oui
1.12-Export détaillé série et export général examen |  | oui | [7 empty] | dd
1.13-Scénarii implémentés |  | 1;2
2-Informations liées au patient | Priorité | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires
2.1-Nom patient | 2 | Oui |  | C
2.2-Prénom patient | 2 | Oui |  | C
2.3-Date de naissance | 1 | Oui |  | C
2.4-ID patient | 1 | Oui |  | C
2.5-Sexe | 2 | Oui |  | C
2.6-Poids | 2 | Oui |  | C
2.7-Taille | 2 | Oui |  | C
2.8-IMC (transmis par la modalité) | 3 | Oui |  | C
2.9-Autres informations (patient à risque, grossesse...) | 3 | Oui |  | C
3-Informations relatives au protocole et à l'examen | Priorité | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires
3.1-Date et heure de l’étude | 1 | Oui |  | C
3.2-ID de l'étude | 1 | Oui |  | C
3.3-Numéro d’accès | 1 | Oui |  | C
3.4-Description de la procédure | 1 | Oui |  | C
3.5-Nom du protocole | 1 | Oui |  | C
3.6-Opérateur | 3
3.7-Médecin demandeur | 3
3.8-Médecin réalisateur | 3
4-Informations relatives à la dosimétrie | Priorité | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires
4.1-PDS total | 1 | Oui |  | C
4.2-PDS total Scopie | 1 | Oui |  | C
4.3-PDS total Graphie | 1 | Oui |  | C
4.4-Kerma total au point de référence | 1 | Oui |  | C
4.5-Région anatomique | 2 | Oui |  | C
4.6-Temps total de scopie | 1 | Oui |  | C
4.7-Nombre total de graphies | 2 | Oui |  | C
4.8-Grille antidiffusante (oui, non) | 2 | Oui |  | C
4.9-Nombre de séquences | 2 | Oui |  | C
4.10-Type de séquence (scopie, graphie, 3D) | 2 | Oui |  | C
4.11-Plan d'acquisition (A ou B) | 2 | Oui |  | C
4.12-Mode Fluoro (pulsé, continue) | 2 | Oui |  | C
4.13-Protocole d'acquisition (scopie -, scopie std, DSA std…) | 2 | Oui |  | C
4.14-PDS de la séquence | 2 | Oui |  | C
4.15-Kerma au point de référence de la séquence | 2 | Oui |  | C
4.16-kV | 2 | Oui |  | C
4.17-mA ou mAs | 2 | Oui |  | C
4.18-Cadence d'images (et Largeur de pulsation (ms), Exposition (µAs)) | 2 | Oui |  | C
4.19-Filtration additionnelle (type, épaisseur) | 2 | Oui |  | C
4.20-Distance source détecteur / source isocentre | 2 | Oui |  | C
4.21-Angle primaire (LAO, RAO) et secondaire (craniocaudal) du tube | 2 | Oui |  | C
4.21bis-Angle primaire et secondaire du tube CBCT | 2 | Oui |  | C
4.22-Taille du champ FOV… | 2 | Oui |  | C
4.22bis-Taille du champ (Aire, côté carré équivalent) | 2 | Oui |  | C
4.24-Distance source peau | 3 | Oui |  | C
4.25-Distribution angulaire du PDS/Kerma | 3 | Oui |  | C
4.26-Collimation à l'entrée du patient | 3 | Oui |  | C
4.27-Décalage de table en antéro-postérieur et son sens | 3 | Oui |  | C
4.28-Décalage de table en tête-pieds et son sens | 3 | Oui |  | C
4.29-Décalage de table en droite-gauche et son sens | 3 | Oui |  | C
4.30-Epaisseur patient equivalente | 3 | Oui |  | C
4.31-Autres informations (ex:courbe de régulation activée..) | 3 | Oui |  | C
5-Données dérivées | Priorité | Présent/ Rempli |  | Origine | Commentaires | Présent/ Rempli |  | Origine | Commentaires
5.1-Cartographie de la Dose à la peau | 3 | Oui |  | C
5.2-Dose à l'organe | 3 | Oui |  | C
5.3-Dose efficace | 3 | Oui |  | C
5.4-Autre (préciser) | 3 | Oui |  | C
5.5-IMC (calculé par le DACS) | 3 | Oui |  | C
6- Autres fonctionnalités | Priorité | Présent/ Rempli |  | Origine | Commentaires | Présent/ Rempli |  | Origine | Commentaires
6.1- Report de dose sur le compte rendu** | 3 | Oui |  | C
6.2- Connection HL7 avec le RIS : mise à jour données DACS, correction avant examen | 3 | Oui |  | C
6.3- Connection HL7 : mise à jour données DACS, correction après examen | 3 | Non |  | SO
6.4- Classification (mapping type Radlex ou autre) des procédures (manuelle ou automatique) | 3 | Oui |  | C
6.5- Implémentation des facteurs de correction des indicateurs dosimétriques (ex : facteur de calibration du PDS…) | 3 | Oui |  | C
* : En incluant les informations propres aux scanners double énergie ** Vérification à faire par type de modalité C : Conforme NC : Non-conforme SO : Sans objet
CONCLUSIONS ET ACTIONS

## 3-DX-CR
Assurance qualité DACS
Type modalité |  | Radiologie conventionnelle (DX)
Date |  | 2023-05-12
Physicien réalisateur
1-Informations générales |  | XX
1.1-Constructeur/modèle |  | XX
1.2-Version du logiciel d’exploitation du système |  | 2.2.4
1.3-Date de la première connexion au DACS (ou mise à jour) |  | 2022-11-01
1.4-Le système sera connecté au DACS |  | Depuis la modalité : |  |  |  | Depuis la modalité :
|  |  | Automatique |  |  |  | Automatique
|  |  | Manuel |  |  |  | Manuel
|  | Depuis le PACS : |  |  |  | Depuis le PACS :
|  |  | Q/R depuis le RIS/PACS |  |  |  | Q/R depuis le RIS/PACS
|  |  | Q/R depuis la modalité |  |  |  | Q/R depuis la modalité
1.5-Source de données utilisées |  |  | Header DICOM |  |  |  | Header DICOM
|  |  | DICOM RDSR |  |  |  | DICOM RDSR
|  |  | DICOM MPPS |  |  |  | DICOM MPPS
|  |  | OCR |  |  |  | OCR
|  |  | Autre: |  |  |  | Autre:
1.6-Niveau du DACS |  | Classe 3
1.7-Niveau de ce qui est envoyé au DACS par système |  | Optimal
1.8-Examens fréquemment (préciser si examens pédiatriques) |  | Thorax, ASP
1.9-Correspondance NB d'examens réalisées : modalité vs DACS |  | Oui
1.10-Alerte DACS fonctionnelle |  | Oui (à paramétrer par la suite)
1.11-Justification fonctionnelle conformement au Cahier Des Charges |  | Oui (à paramétrer par la suite)
1.12-Export détaillé série et export général examen |  | Oui
1.13-Scénarii implémentés |  | 1;2
2-Informations liées au patient | Priorité | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires
2.1-Nom patient | 2 | Oui |  | C
2.2-Prénom patient | 2 | Oui |  | C
2.3-Date de naissance | 1 | Oui |  | C
2.4-ID patient | 1 | Oui |  | C
2.5-Sexe | 2 | Oui |  | C
2.6-Poids | 2 | Oui |  | C
2.7-Taille | 2 | Oui |  | C
2.8-IMC | 3 | Oui |  | C
2.9-Autres informations (patient à risque, grossesse...) | 3 | Oui |  | C
3-Informations relatives au protocole et à l'examen | Priorité | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires
3.1-Date et heure de l’étude | 1 | Oui |  | C
3.2-ID de l'étude | 1 | Oui |  | C
3.3-Numéro d’accès | 1 | Oui |  | C
3.4-Description de la procédure | 1 | Oui |  | C
3.5-Nom du protocole (exemple : thorax adulte) | 1 | Oui |  | C
3.6-Opérateur | 3 | Oui |  | C
3.7-Médecin demandeur | 3 | Oui |  | C
3.8-Médecin réalisateur | 3 | Oui |  | C
4-Informations relatives à la dosimétrie | Priorité | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires
4.1-PDS total examen | 1 | Oui |  | C
4.2-PDS total graphie | 1 | Oui |  | C
4.3-Nombre total de graphies | 1 | Oui |  | C
4.4-Grille antidiffusante (oui, non, type) | 2 | Oui |  | C
4.5-Nombre d'images rejetées | 2 | Oui |  | C
4.6-Nom du cliché (exemple : thorax PA) | 1 | Oui |  | C
4.7-Région anatomique | 1 | Oui |  | C
4.8-PDS par acquisition | 1 | Oui |  | C
4.9-Type d'irradiation (scopie, graphie) | 2 | Oui |  | C
4.10-Paramètres scopie (pulsé, cadence…) | 2 | Oui |  | C
4.11-Kerma dans l'air (mGy) par acquisition | 2 | Oui |  | C
4.12-kV | 2 | Oui |  | C
4.13-mA ou mAs | 2 | Oui |  | C
4.14-Temps d'exposition (ms) | 2 | Oui |  | C
4.15-Filtration additionnelle (type, épaisseur) | 2 | Oui |  | C
4.16-Taille du champ/FOV | 2 | Oui |  | C
4.17-Distance source détecteur / source isocentre | 2 | Oui |  | C
4.18-Dose détecteur ou Indice d'exposition | 2 | Oui |  | C
4.19-Orientation (AP, Oblique…) | 2 | Oui |  | C
4.20-Taille du point de focalisation | 2 | Oui |  | C
4.21-Position table (hauteur, lognitudinale, latérale) | 3 | Oui |  | C
4.22 Présence / absence de la grille antidiffusante | 3 | Non |  | NC
4.23-Informations liées au CBCT (CBCT dentaire) | 3 | Oui |  | C
4.24-Informations liées à la double energie (DXA) | 3 | Oui |  | C
4.25-Autres informations (ex:courbe de régulation activée..) | 3 | Oui |  | C
5-Données dérivées | Priorité | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires
5.1-Dose à l'organe | 3 | Oui |  | C
5.2-Dose efficace | 3 | Oui |  | C
5.3-Autre (préciser) | 3 | Oui |  | C
7- Autres fonctionnalités | Priorité | Présent/ Rempli |  | Origine | Commentaires | Présent/ Rempli |  | Origine | Commentaires
7.1- Report de dose dans le compte rendu** | 3 | Oui |  | C
Assurance qualité DACS | 3 | Oui |  | C
7.3- Connexion HL7 : mise à jour données DACS, correction après examen | 3 | Oui |  | C
7.4- Classification (mapping type Radlex ou autre) des procédures (manuelle ou automatique) | 3 | Oui |  | C
7.5- Implémentation des facteurs de correction des indicateurs dosimétriques (ex : facteur de calibration du PDS…) | 3 | Oui |  | C
* : En incluant les informations propres aux scanners double énergie ** Vérification à faire par type de modalité C : Conforme NC : Non-conforme SO : Sans objet
CONCLUSIONS ET ACTIONS

## 4-MG
Assurance qualité DACS
Type modalité |  | MG : Mammography
Date
Physicien réalisateur
1-Informations générales |  | Appareil 1 |  |  |  | Appareil 2
1.1-Constructeur/modèle |  | XX |  |  |  | XX
1.2-Version du logiciel d’exploitation du système |  | 3.14(8337) |  |  |  | 3.14(8337)
1.3-Date de la première connexion au DACS (ou mise à jour) |  | 2022-11-01 |  |  |  | 2022-01-01
1.4-Le système sera connecté au DACS |  | Depuis la modalité : |  |  |  | Depuis la modalité :
|  |  | Automatique |  |  |  | Automatique
|  |  | Manuel |  |  |  | Manuel
|  | Depuis le PACS : |  |  |  | Depuis le PACS :
|  |  | Q/R depuis le RIS/PACS |  |  |  | Q/R depuis le RIS/PACS
|  |  | Q/R depuis la modalité |  |  |  | Q/R depuis la modalité
1.5-Source de données utilisées |  |  | Header DICOM |  |  |  | Header DICOM
|  |  | DICOM RDSR |  |  |  | DICOM RDSR
|  |  | DICOM MPPS |  |  |  | DICOM MPPS
|  |  | OCR |  |  |  | OCR
|  |  | Autre: |  | images |  | Autre: |  | images
1.6-Niveau du DACS |  | Classe 3
1.7-Niveau de ce qui est envoyé au DACS par système |  | Optimal
1.8-Examens fréquemment (préciser si examens pédiatriques) |  | Diag+PM
1.9-Correspondance NB d'examens réalisées : modalité vs DACS
1.10-Alerte DACS fonctionnelle |  | Oui (à paramétrer par la suite)
1.11-Justification fonctionnelle conformement au Cahier Des Charges |  | Oui (à paramétrer par la suite)
1.12-Export détaillé série et export général examen |  | Oui
1.13-Scénarii implémentés |  | 1;2
2-Informations liées au patient | Priorité | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires
2.1-Nom patient | 2 | Oui |  | C
2.2-Prénom patient | 2 | Oui |  | C
2.3-Date de naissance | 1 | Oui |  | C
2.4-ID patient | 1 | Oui |  | C
2.5-Sexe | 2 | Oui |  | C
2.6-Autres informations (patient à risque, grossesse...) | 3 | Non |  | SO
3-Informations relatives au protocole et à l'examen | Priorité | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires
3.1-Date et heure de l’étude | 1 | Oui |  | C
3.2-ID de l'étude | 1 | Oui |  | C
3.3-Numéro d’accès | 1 | Oui |  | C
3.4-Description de la procédure | 1 | Oui |  | C
3.5-Nom du protocole | 1 | Oui |  | C
3.6-Opérateur | 3 | Oui |  | C
3.7-Médecin demandeur | 3 | Oui |  | C
3.8-Médecin réalisateur | 3 | Oui |  | C
4-Informations relatives à la dosimétrie | Priorité | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires
4.1-Dose glandulaire moyenne totale | 1 | Oui |  | C
4.2-Dose glandulaire moyenne totale Droite | 1 | Oui |  | C
4.3-Dose glandulaire moyenne totale Gauche | 1 | Oui |  | C
4.4-Nom du protocole d'acquisition | 1 | Oui |  | C
4.5-Epaisseur de compression (mm) | 1 | Oui |  | C
4.6-Type d'irradiation (2D, 3D) | 2 | Oui |  | C
4.7-Dose glandulaire moyenne par acquisition | 2 | Oui |  | C
4.8-Dose à l'entrée | 2 | Oui |  | C
4.9-kV | 2 | Oui |  | C
4.10-mA ou mAs | 2 | Oui |  | C
4.11-Temps d'exposition (ms) | 2 | Oui |  | C
4.12 Mode AEC sélectionné | 2 | Oui |  | C
4.13-Taille du foyer (mm) | 2 | Oui |  | C
4.14-Couple Anode/filtration | 2 | Oui |  | C
4.15-Force de compression (N) | 2 | Oui |  | C
4.16-Latéralité (gauche, droite) | 2 | Oui |  | C
4.17-Orientation (Drte, Gche, cranio-caudal, medio-lateral...) | 2 | Oui |  | C
4.18-Nombre d'images rejetées | 3 | Oui |  | C
4.19-Paramètres d'exposition de la tomosynthèse | 3 | Oui |  | C
4.20-Autres informations (ex:courbe de régulation activée..) | 3 | Oui |  | C
5-Données dérivées | Priorité | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires
5.1.Dose efficace | 3 | Oui |  | C
6- Autres fonctionnalités | Priorité | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires | Présent/ |  | Validé | Commentaires
6.1- Report de dose dans le compte rendu** | 3 | Oui |  | C
6.2- Connexion HL7 : mise à jour données DACS, correction avant examen | 3 | Oui |  | C
6.3- Connexion HL7 : mise à jour données DACS, correction après examen | 3 | Oui |  | C
6.4- Classification (mapping type Radlex ou autre) des procédures (manuelle ou automatique) | 3 | Oui |  | C
6.5- Implémentation des facteurs de correction des indicateurs dosimétriques (ex : facteur de calibration du PDS…) | 3 | Oui |  | C
* : En incluant les informations propres aux scanners double énergie ** Vérification à faire par type de modalité C : Conforme NC : Non-conforme SO : Sans objet
CONCLUSIONS ET ACTIONS

## 5-TEMP-TEP
Assurance qualité DACS
Type modalité |  |  | NM : Nuclear Medicine
Date
Physicien réalisateur
1-Informations générales |  |  | Appareil 1 |  |  |  | Appareil 2
1.1-Constructeur/modèle
1.2-Version du logiciel d’exploitation du système
1.3-Date de la première connexion au DACS (ou mise à jour)
1.4-Le système sera connecté au DACS |  |  | Depuis la modalité : |  |  |  | Depuis la modalité :
|  |  |  | Automatique |  |  |  | Automatique
|  |  |  | Manuel |  |  |  | Manuel
|  |  | Depuis le PACS : |  |  |  | Depuis le PACS :
|  |  |  | Q/R depuis le NIS/PACS |  |  |  | Q/R depuis le NIS/PACS
|  |  |  | Q/R depuis la modalité |  |  |  | Q/R depuis la modalité
1.5-Source de données utilisées |  |  |  | Header DICOM (si pas de CT) |  |  |  | Header DICOM
|  |  |  | DICOM RDSR (si CT acquise, cf CT) |  |  |  | DICOM RDSR
|  |  |  | DICOM MPPS |  |  |  | DICOM MPPS
|  |  |  | OCR |  |  |  | OCR
|  |  |  | Autre: |  |  |  | Autre:
1.6-Niveau du DACS
1.7-Niveau de ce qui est envoyé au DACS par système
1.8-Correspondance NB d'examens réalisées : modalité vs DACS
1.9-Alerte DACS fonctionnelle
1.10-Examens fréquemment réalisés
1.11-Justification fonctionnelle conformement au Cahier Des Charges
1.12-Export détaillé série et export général examen
1.13-Scénarios implémentés
2-Informations liées au patient |  | Priorité | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires
2.1-Date de naissance |  | 1 | Oui |  | C
2.2-ID patient |  | 1 | Oui |  | C
2.3-Sexe |  | 2 | Oui |  | C
2.4-Poids |  | 1 | Oui |  | C
2.5-Taille |  | 2 | Oui |  | C
2.6-IMC |  | 3 | Oui |  | C
2.7-Autres informations (patient à risque, grossesse...) |  | 3 | Oui |  | C
3-Informations relatives au protocole et à l'examen |  | Priorité | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires
3.1-Date et heure de l’étude |  | 1 | Oui |  | C
3.2-ID de l'étude |  | 1 | Oui |  | C
3.3-Numéro d’accès |  | 1 | Oui |  | C
3.4-Description de la procédure |  | 1 | Oui |  | C
3.5-Nom du protocole |  | 1 | Oui |  | C
3.6-Opérateur |  | 3 | Oui |  | C
3.7-Médecin demandeur |  | 3 | Oui |  | C
3.8-Médecin réalisateur |  | 3 | Oui |  | C
4-Informations relatives à la dosimétrie |  | Priorité | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires
4.1-Activité préparée |  | 2 | Oui |  | C
4.2-Date et heure de préparation de l'activité |  | 2 | Oui |  | C
4.3-Mode d'administration (IV, voie orale…) |  | 2 | Oui |  | C
4.4-Volume injecté |  | 3 | Oui |  | C
4.5-Activité injectée |  | 1 | Oui |  | C
4.6-Date et heure d'injection |  | 1 | Oui |  | C
4.7-Activité résiduelle |  | 2 | Oui |  | C
4.8-Date et heure de mesure de l'activité résiduelle |  | 2 | Oui |  | C
4.9-Activité massique injectée |  | 2 | Oui |  | C
4.10-Radionucléide injecté |  | 1 | Oui |  | C
4.11-Radiopharmaceutique injecté |  | 1 | Oui |  | C
5-Données dérivées et fonctionnalités annexes |  | Priorité | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires | Présent/ Rempli |  | Validé | Commentaires
5.1-Délai injection-acquisition |  | 3 | Oui |  | C
5.2-Dose à l'organe |  | 3 | Oui |  | C
5.3-Dose efficace |  | 3 | Oui |  | C
5.4- Report de dose dans le compte rendu |  | 3 | Oui |  | C
5.5- Correction des données avant/après examen |  | 3 | Oui |  | C
C : Conforme NC : Non conforme SO : Sans objet
CONCLUSION ET ACTIONS
§

## Scénarios Radio
Scénarios | Périodicité | Données patients | Modalité TDM | Modalité PIR (XA/RF) | Modalité radiologie conventionnelle (DX/CR) | Modalité MG | Finalité
Matériel | - | - | Fanttôme disponible dans le service (Fantôme d'eau, Catphan, Fantômes dosimétriques, …) | Fantôme PMMA de contrôle qualité ou autres et règle en croix gradué-radio-opaques | Fantôme PMMA de contrôle qualité, ou autres | Fantôme équivalent sein, plaque PMMA ou autres.
1 | Recette initiale | Création manuelle du patient directement sur la modalité avec un identifiant | - Réaliser une acquisition de repérage 2D ou 3D selon le modèle de TDM et l’utilisation clinique. - Réaliser une acquisition du fantôme en mode hélicoïdal en utilisant un protocole « crâne » afin d’obtenir un IDSV affiché sur un fantôme de dosimétrie de 16 cm de diamètre | - Réaliser une séquence de scopie d'une durée >10 s et une séquence de graphie d'une durée > 5 s. - Recueillir sur la console d’acquisition au moins les données classées de niveau 1 | - Réaliser une acquisition sur un fantôme PMMA de contrôle qualité (ou autres) . - Si l'installation est équipée du mode scopie une acquisition en mode scopie avant chaque cliché de graphie. - Fermer l'examen - Recueillir sur la console d’acquisition au moins les données classées de niveau 1 | - Réaliser une acquisition 2D sur un fantôme équivalent sein (ou autre). - Fermer l’examen - Recueillir sur la console d’acquisition au moins les données classées de niveau 1 | Vérifier la présence et l'exactitude de l’examen dans le DACS, remplir la feuille du tableau
2 | Recette initiale,CQ périodique, après modification | Récupérées via la worklist | - Réaliser une acquisition de repérage 2D ou 3D selon le modèle de TDM et l’utilisation clinique - Réaliser une acquisition spiralée avec IDSV normalisé en dose à un fantôme de 32 cm de diamètre (corps); fermer l’examen. - Recueillir sur la console d’acquisition les données classées de niveau 1
3 | Mise en service et/ou après modification vérifiable par ce scénario | Récupérées via la worklist | - Sur le DACS, paramétrer des seuils d'alerte en IDSV et PDL bas pouvant être dépassés en seule acquisition. - Sur le TDM, choisir des paramètres d'acquisitions permettant de dépasser les seuils d'alerte paramétrés dans le DACS - Faire une au moins deux acquisitions avec un protocole « tête » (IDSV normalisé su faontôme de de diamètre 16 cm) - Faire une au moins deux acquisitionsavec un protocole « corps » (IDSV normalisé su faontôme de de diamètre 32 cm) - Recueillir l'DSV et PDL de chaque acquisition et les cumulés ainsi que le diamèmtre du fantôme correpondant à chaque acquisition | - Sur le DACS, paramétrer des seuils d'alerte en kerma dans l’air (Kair) et de produit dose surface (PDS) faibles pouvant être dépassés facilement. - Sur le RIS ou console, saisir le poids et taille de ptient. - Réaliser un examen contenant les séquences successives suivantes : - Dans le cas où les positions latérales et longitudinales ne sont pas affichées à la console, faire une première acquisition scopie pour avoir l’image initiale de référence puis placer un repère sur l’écran matérialisant le centre de la règle en croix -une séquence de scopie avec protocole par défaut. -une séquence avec un nouveau protocole de scopie (avec filtration, cadence de scopie et kV différents du précédent) pour une autre région anatomique (si variable). -une séquence de scopie avec niveau forte dose. - séquence de graphie avec protocole par défaut - une acquisition en mode 3D ou CBCT - une séquence qui permet de dépasser le niveau d'alerte (paramétré à un niveau bas pour tester) - une séquence qui permet de tester des acquisitions sur les plans A et B le cas échéant - une séquence qui permet de tester des acquisitions avec et sans grille - Si l'IMC est calculé par la modalité, il est à vérifier dans ce test en comparant l'IMC affiché dans le DACS et calculé manuellement à partir du poids et taille | Faire un examen avec : - si disponible, la première acquisition avec utilisation de la scopie. - un cliché avec le système d'exposition automatique (AEC) et avec grille - un cliché sans AEC et sans grille avec taille de champ différente et filtration additionnelle différente. -un cliché avec un protocole avec des paramètres diffèrents dans le même examen (tension, mAs, filtration additionnelle, taille de champ, taille de foyer, position de table, distance source détecteur, dose au détecteur) et avec une incidence différente - Recueillir les données de priorité 2 et 3. |  | Vérifier la présence et l'exactitude de l’examen dans le DACS, remplir la feuille du tableau + correction si connexion HL7 disponible
4 | Mise en service et/ou après modification vérifiable par ce scénario | Récupérées via la worklist | - Réaliser une acquisition en mode repérage 2D (deux orientations orthogonales) ou 3D selon le TDM et l’utilisation clinique - Réaliser une acquisition en mode hélicoïdal avec un protocole « crâne », puis fermer l'examen - Rouvrir le même examen sur la console et ajouter une acquisition avec un protocole « corps ». - Fermer l’examen - Vérifier dans le DACS la présence de l’examen avec les deux séries d’acquisition hélicoïdales distinctes. | Faire une séquence de scopie d’au moins 10 s avec le protocole par défaut, fermer l’examen puis le reprendre pour faire une deuxième séquence | - Faire un cliché de graphie, fermer l'examen. -Ré-ouvrir le même patient de la worklist sur la modalité. Réaliser un cliché avec protocole différent - fermer l'examen. | - Réaliser 1 cliché 2D CC puis fermer l’examen : -Ré-ouvrir le même patient sur la modalité, -Réaliser une tomosynthèse puis clôturer l’examen. | Vérifier la présence de l’examen et de chaque acquisition dans le DACS
5 | Mise en service et/ou après modification vérifiable par ce scénario | Récupérées via la worklist (ou manuellment si pas possible) | Réaliser un examen avec : - Vérifier la présence de poids et taille à la console sinon les saisir - Réaliser une acquisition en mode de repérage 2D ou 3D selon TDM - Réaliser une spirale sans injection avec filtration additionnelle (étain ou argent, ,..) si disponible - Réaliser une spirale injectée avec module de protection des organes activé si disponible - une série double énergie si disponible - Réaliser une série en mode fluoro (tous les modes possibles, ex : séquentiel, spiralé, volumique...). - Recueillir les données de priorité 2 et 3. - Si l'IMC et le diamètre effectif sont calculés par la modalité et trasmis directement au DACS, il convient de les vérifier dans ce test et recalculant l'IMC à partir du poids et taille et le diamètre effectif à partir des images selon la méthodologie utilisée par la modlaité (AAPM 204 ou AAPM 220). Puis comparer les résultats avec les valeurs reçues par le DACS. | Faire plusieurs séquences en scopie ou graphie en modifiant à chaque séquence : - Champ de vue (FOV ou zoom) : faire une séquence à chaque FOV disponible - Collimation : tester 2 tailles au moins puis vérifier les données DACS (aire, côté, position des mâchoires...) - Hauteur table (HT) sur les modalités fixes : faire une séquence à chaque position HT de référence (ref), HT ref-5 et HTref+5. Si la distance source-peau est disponible sur le DACS, mesurer la distance source-Fantome à chaque séquence et comparer à celle du DACS - Positions logitudinales de la table : déplacer la table vers la tête puis vers les pieds et faire une séquence à chaque position - Positions latérales de la table : déplacer la table vers la gauche puis vers la droite et faire une séquence à chaque position - Incidence : faire une séquence oblique de chaque côté puis une séquence OAD et OAG puis cranio-caudale et faire une séquence à chaque position en notant les angles affichés par la modalité vs DACS - Distance source-détecteur (DFI) si variable : faire une séquence à DFI min, DFI la plus proche de 100 cm et à DFI max |  | Réaliser un examen avec : - un clich é 2D avec agrandissement - un cliché 2D CC, - un cliché 2D LM avec changement de taille de champ - un cliché 2D MLO, - une acquisition 2D avec chaque mode d’exposition disponible : manuel, AOP (utiliser les différents modes AOP si disponibles), - une acquisition en tomosynthèse si disponible, - une acquisition d’angiomammographie si disponible, - une acquisition d’angiotomosynthèse si disponible, - deux clichés de biopsie orthogonaux, - fermer l’examen. - Recuillir les données de priorité 2 et 3 | Vérifier la présence et l'exactitude de l’examen dans le DACS, remplir la feuille du tableau
6 | Mise en service et/ou après modification vérifiable par ce scénario | Récupérées via la worklist (ou manuellment si pas possible) | Pour l'IMC, s'il est calculé par le DACS : - Comparer l'IMC calculé par le DACS sur un examen contenant le poids et la taille du patient avec un calcul manuel utilisant les mêmes valeurs de poids et taille Pour la SSDE : - Réaliser une acquisition de repérage (2D ou 3D) et une acquisition hélicoidale préférentiellement sur un fantôme cylindrique homogène d'eau ou de PMMA. - Calculer la SSDE suivant la méthodologie retenue par le fournisseur de DACS. Comparer avec les valeurs du DACS (critère d'acceptabilité ± 10%) Pour la dose efficace : - Vérifier que les tables des facteurs de conversion utilisées par le DACS correspondent bien à des références fiables. - Calculer manuellement la dose efficace pour un acte de chaque région anatomique de la tête et du tronc, et pour des patients adultes homme, femme puis en pédiatrie pour différentes catégories d'âges et de poids. Comparer avec les valeurs du DACS | Pour l'IMC, s'il est calculé par le DACS : - Comparer l'IMC calculé par le DACS sur un examen contenant le poids et la taille du patient avec un calcul manuel utilisant les mêmes valeurs de poids et taille Pour la dose efficace : - Vérifier que les tables des facteurs de conversion utilisées par le DACS correspondent bien à des références fiables. - Calculer manuellement la dose efficace pour un acte de chaque région anatomique de la tête et du tronc, et pour des patients adulte homme, femme puis en pédiatrie pour différentes catégories d'âges et poids. - Comparer avec les valeurs du DACS | Pour l'IMC, s'il est calculé par le DACS : - Comparer l'IMC calculé par le DACS sur un examen contenant le poids et la taille du patient avec un calcul manuel utilisant les mêmes valeurs de poids et taille Pour la dose efficace : - Vérifier que les tables des facteurs de conversion utilisées par le DACS correspondent bien à des références fiables. -Calculer manuellement la dose efficace pour un acte de chaque région anatomique de la tête et du tronc, et pour des patients adulte homme, femme puis en pédiatrie pour différentes catégories d'âges et poids. - Comparer avec les valeurs du DACS | Pour l'IMC, s'il est calculé par le DACS : - Comparer l'IMC calculé par le DACS sur un examen contenant le poids et la taille du patient avec un calcul manuel utilisant les mêmes valeurs de poids et taille Pour la dose efficace : - Vérifier que le facteur de conversion utilisé par le DACS correspondent bien à des références fiables. - Calculer manuellement la dose efficace puis comparer avec les valeurs du DACS. | Vérifier la prise en charge des corrections

## Scénarios MN
Scénarios | Données patients | Intitulé* | Types d'acquisition TEMP, TEMP-TDM ou TEP-TDM** | Finalité
1 | Workflow clinique; le NIS est considéré comme pourvoyeur d'informations au même titre qu'une modalité (connexion NIS/DACS effective) | Réalisation d'un examen constitué d'une administration de MRP puis d'une acquisition (ex : TEP/ FDG CE) | Suivre étape par étape l'examen clinique décrit en intitulé pour un patient suivant le protocole de routine correspondant*** Colliger et comparer l'ensemble des données à valider pour la ou les modalités et les comparer à celles stockées par le DACS | Vérifier la présence et la conformité des données de l’examen dans le DACS
2 |  | Réalisation d'un examen constitué d'une administration de MRP non suivi d'une acquisition (ex : exérèse du ganglion sentinelle, refus d'examen après administration)
3 |  | Réalisation d'un examen constitué de plusieurs administrations de MRP non suivi d'une acquisition (ex : exérèse de plusieurs ganglions sentinelles)
4 |  | Réalisation d'un examen constitué d'une administration de MRP suivi d'une ou plusieurs acquisitions étalée dans le temps (ex : examens à des fins dosimétriques pour des thérapies au 177Lu-Dotatate, examen TEP-TDM F-choline précoce/tardif, traitement par I131 avec acquistion d'image après N jours d'hospitalisation)
5 |  | Réalisation d'un examen basé sur l'utilisation de plusieurs MRP suivi d'un seul examen (ex : examen des glandes parathyroïdes par soustraction 99mTc-sestamibi/123I, scintigraphie pulmonaire de perfusion/ventilation)****
6 |  | Réalisation d'un examen constitué de plusieurs administrations de MRP suivi de plusieurs acquisitions étalée dans le temps (ex : scintigraphie myocardique repos/effort)****
Scénarios complémentaires
7 | Pas de connexion entre le NIS et le DACS | DACS sans lien avec le NIS. Gestion d'une panne NIS dans le cas où la connexion DACS/NIS existe mais n'est pas fonctionnelle (mode dégradé). | Effectuer les scénarios de 1 à 6 en suivant des patients pour lesquels les données sont rentrées manuellement à la console dans le cas d'un DACS sans lien avec le NIS. L'entrée manuelle des données directement à la console est un moyen rapide de vérifier la bonne configuration du DACS dans ce mode dégradé. Scénario 1 uniquement en cas de test pour configuration dégradée (DACS bénéficiant d'une connexion au NIS). | Vérifier la présence et la conformité des données de l’examen dans le DACS
8 | Workflow clinique; le NIS est considéré comme pourvoyeur d'informations au même titre qu'une modalité (connexion NIS/DACS effective) | Gestion des ré-injections suite à la survenue d'une extravasation. | Suivre étape par étape l'examen clinique décrit en intitulé pour un patient en cas de survenue du problème décrit*** Décrire et archiver les résultats du test. | Noter la manière dont l'évènement est géré par le DACS (cumul d'activité, écrasement de l'information…)
9 |  | Rappel/reprise d'un patient pour un pas complémentaire sur une même modalité après clôture de son dossier à la console (ex : en TEP-TDM, réalisation d'une examen CE suivi, après analyse médicale des images reconstruites, d'un pas TEP centré supplémentaire). |  | Outre la validité des données stockées par le DACS, noter la manière dont informations des deux études sont archivées (ex : fusion)
10 | Toutes configurations de DACS comprises | Erreur sur l'activité administrée et/ou le poids du patient modifiée à posteriori suite à la clôture de l'examen (erreur de saisi observée a posteriori) |  | Evaluer la manière dont il est possible de corriger les informations erronées initialement reçues par le DACS (ex : écrasement après ré-émission des données par la modalité)
Tests complémentaires à effectuer en fonction des options utilisées
11 | Toutes configurations de DACS comprises | Si l'estimation des doses aux organes ou les doses efficaces a vocation a être utilisée en clinique : vérifier, pour l'ensemble des MRP utilisés dans le service et pour toutes les tranches d'âge prises en charge dans le service : -Le calcul de dose aux organes, -Le calcul de dose efficace, -Le cumul éventuel de ces informations, -L'exactitude des données utilisées pour obtenir ces résultats par comparaison aux tableaux de la CIPR de référence les plus récents. | Pour l'ensemble des examens considérés lors de la réalisation des scénarios 1 à 6. | Vérifier la présence et la conformité des données de l’examen dans le DACS
12 | Workflow clinique; le NIS est considéré comme pourvoyeur d'informations au même titre qu'une modalité (connexion NIS/DACS effective) | Vérifier la bonne intégration des indicateurs dosimétriques réglementaires propres à la modalité TEMP/TEMP-TDM/TEP-TDM étudiée dans le compte rendu, si le DACS à vocation à permettre ce report. |  | Vérifier la conformité des données figurant dans le compte rendu
*: proposition de liste de scénarios cliniques standard exhaustive, à adapter à la routine clinique du centre dans lequel ces tests sont réalisés. ** : dans le cas d'une modalité hybride : vérifier la bonne mise en correspondance des nommées TEMP et TEP d'une part et TDM d'autre part. Lors des tests, valider la qualité du report des informations TDM à l'aide du tableau propre à cette modalité. Les scénarios tests à appliquer sont relatifs à l'activité pour laquelle le système est employé (exemple : radiologie et/ou médecine nucléaire). *** : en médecine nucléaire, la création de dossier patient test est rendue plus complexe par l'utilisation en parallèle des SIH et des NIS médecine nucléaire. Dans le cas où la création de dossiers tests est impossible ou trop complexe, la solution préconisée par le GT est de suivre de bout en bout un dossier patient réel. **** : scénario à répéter pour chacun des protocoles cliniques concernés afin de vérifier la nature du report des différents MRP utilisés.

## Annexe
DICOM Modalities
Radiologie conventionnelle (CR)
TDM : Tomodensitométrie
Autre (OT)
TEP : Tomographie par émission de positon
TEMP : Tomographie par émission monophotonique (NM)
Pratiques interventionnelles radiuoguidées (XA)
Pratiques interventionnelles radiuoguidées (RF)
Radiologie conventionnelle (DX)
Médecine nucléaire (MN)
Mammographie (MG)
Rétroalvéolaire dentaire (IO)
Panoramique dentaire (PX)
SR : Structured Report